## ООО “ЭФА”

Аппарат электрохирургический высокочастотный

ЭХВЧ-200-01 “Эфа”

Модель ________

Руководство по эксплуатации

ШГИЕ 941612.0201РЭ

Внимательно изучите руководство перед включением аппарата!

| 1. | Введение | 3. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общее описание аппарата | 4. |
| 3. | Технические характеристики аппарата | 6. |
| 4. | Описание органов управления | 7. |
| 5. | Подготовка к работе | 10. |
| 6. | Предоперационная подготовка | 12. |
| 7. | Порядок работы | 13. |
| 8. | Прежде чем обратиться в сервис | 14. |

1.1	Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для обучения пользователей  правильной эксплуатации аппарата электрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-200-01 “Эфа”, (в дальнейшем - аппарата).

В РЭ содержится подробное описание возможностей аппарата, особенностей его использования.

Во избежание проблем при использовании аппарата внимательно изучите настоящее руководство!

При эксплуатации необходимо дополнительно пользоваться паспортом на аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ 200-01 “Эфа”.

1.2	Внимание! Недопустимо использовать аппарат для оперирования пациентов, в теле которых находятся металлические предметы, имплантируемые электроды, датчики и стимуляторы, поскольку применение аппарата может привести к нарушению нормальной работы стимулятора  (датчика) или выходу его из строя. В случае, когда пациент пользуется имплантируемым кардиостимулятором, возможно нарушение сердечной деятельности, вызванное помехами, производимыми действием электрохирургического аппарата. Если в теле пациента находятся инородные металлические предметы - возможен ожог пациента в области нахождения инородного тела.

В случае крайней необходимости проведения электрохирургического воздействия на пациента с имплантированными стимуляторами или датчиками - используйте исключительно режим БИПОЛЯРНОЙ коагуляции!

2.1	ЭХВЧ-200-01 «Эфа» представляет собой аппарат для ВЧ хирургии универсального применения. Это обеспечивается:

- индикация выходной мощности в Вт (а не в процентах);

- высоким уровнем максимальной выходной мощности  развиваемой в широком диапазоне нагрузок (100 – 2000 Ом) и возможностью ее регулирования в пределах от 2 Вт до максимальной для каждого режима

- наличием монополярного и биполярного режимов работы;

- широким спектром аксессуаров, позволяющих применять аппарат во многих областях медицины;

- оптимальным выбором частоты и формы выходного ВЧ сигнала, что снижает уровень ВЧ помех, наводимых на видеосистемы, и позволяет использовать аппарат при эндовидеохирургических вмешательствах;

- встроенными системами самоконтроля и контроля параметров выходных сигналов, повышающих безопасность работы аппарата.

- удобной системой управления с цифровой индикацией уровней мощности во всех режимах и запоминанием установленного состояния, что делает использование аппарата удобным и комфортным.

- конструкцией аппарата предусмотрена возможность использования монополярных электродов с ручным управлением режимами резания и коагуляции (импортного производства). В этом случае управление с ручки в монополярном режиме: желтая кнопка – резание, голубая кнопка – коагуляция. При включенном режиме биполярной коагуляции при помощи кнопки на электроде активизируется только режимом монополярного резания (желтая кнопка), а биполярная коагуляция активизируется только ножной педалью голубого цвета. Это позволяет работать в режиме «хирург - ассистент»: оперирующий производит разрез, ассистирующий биполярным пинцетом коагулирует крупные сосуды.

2.2.	Внимание! С целью повышения безопасности при эксплуатации в данном аппарате введен датчик низкочастотной утечки в цепи пациента. Аппарат автоматически определяет наличие тока на частоте питающей сети в цепи нейтрального электрода. При превышении  безопасного уровня аппарат прекращает подачу высокочастотной мощности и сообщает об опасности коротким звуковым сигналом и зажиганием индикатора "НЧ УТЕЧКА".

Низкочастотная утечка может возникнуть в случае, если:

- аппарат включен в сеть без защитного заземления, а пациент касается металлических частей заземленного операционного стола;

- подключенные к пациенту другие приборы (например, кардиомонитор) и аппарат заземлены в отдаленных друг от друга местах или имеют повреждения изоляции.

Для безопасной эксплуатации рекомендуется:

- включать аппарат только в предназначенные для этого сетевые розетки (европейского типа с контактом защитного заземления);

- надежно изолировать пациента от металлических частей операционного стола;

- все оборудование, используемое одновременно, включать в близко расположенные сетевые розетки с контактами защитного заземления (или заземлять в одной точке).

3.1	Напряжение питания 									220 В   50 Гц

3.2	Максимальная выходная ВЧ мощность, Вт, не менее:

| № | Режим | Мощность для моделей,не менее (Вт) |  |  | Нагрузка (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0205 | 0201 | 0203 |  |
| 1 | ВЧ резание | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 2 | мягкое ВЧ резание | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 3 | ВЧ коагуляция | 60 | 120 | 150 | 500 |
| 4 | мягкая ВЧ коагуляция | 60 | 120 | 150 | 500 |
| 5 | ВЧ резание с коагуляцией | 90 | 180 | 220 | 300 |
| 6 | биполярная ВЧ коагуляция | 60 | 90 | 120 | 200 |

3.3	Рабочая частота:									375 кГц

3.4	Мощность, потребляемая от сети, не более: 				150 Вт.

3.5	Диапазон регулирования выходной ВЧ мощности от 2 Вт до максимальной для каждого режима.

3.6	Аппарат обеспечивает непрерывный режим работы в течение 8  часов с 
повторно-кратковременной нагрузкой.

3.7	По электробезопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0 и выполняется по классу защиты I типа BF.

3.8	Аппарат имеет каплезащитное исполнение (IPX1), ножная педаль - водонепроницаемое (IPX7).

3.9	Аппарат не предназначен для подключения к электрическим сетям жилых зданий.

3.10	Запрещается эксплуатация аппарата при наличии горючих смесей анестетика с воздухом либо  кислородом и закисью азота.

Назначение органов управления, индикации и подключения аппарата  ЭХВЧ-200-01 "Эфа" в соответствии с рис.1:

!	Внимание!	Перед включением аппарата внимательно ознакомьтесь с органами управления, индикации и подключения, расположенными на передней панели (рис.1).

1.	Сетевой выключатель.

2.	Кнопка установки режима резания: "Резание мягкое", "Резание" и "Резание с коагуляцией" ("Смесь").

!	Внимание!	Все режимы резания монополярные.

3.	Индикатор установки режима "Резание мягкое".

4.	Индикатор установки режима "Резание".

5.	Индикатор установки режима "Резание с коагуляцией" ("Смесь").

6.	Кнопка увеличения установки выходной мощности в выбранном режиме резания.

7.	Кнопка уменьшения установки выходной мощности в выбранном режиме резания.

8.	Индикатор установленной максимальной мощности для выбранного режима резания.

9.	Индикаторы активации выбранного режима резания.

10.	Кнопка установки режимов коагуляции: "Коагуляция биполярная", "Коагуляция мягкая" и "Коагуляция".

!	Внимание! 	Режимы "Коагуляция мягкая" и "Коагуляция" - монополярные.

11.	Индикатор установки режима "Коагуляция биполярная".

12.	Индикатор установки режима "Коагуляция мягкая".

13.	Индикатор установки режима "Коагуляция".

14.	Кнопка увеличения установки выходной мощности в выбранном режиме коагуляции.

15.	Кнопка уменьшения установки выходной мощности в выбранном режиме коагуляции.

16.	Индикатор установленной максимальной мощности для выбранного режима коагуляции.

17.	Индикаторы активации выбранного режима коагуляции.

18.	Разъем для подключения кабеля нейтрального электрода.

!	Внимание!	Во избежание случайных ожогов не применяйте самодельный кабель - используйте только прилагаемый к аппарату.

При использовании штатного кабеля в случае возникновения опасной ситуации срабатывает система защиты.

19.	Индикатор подключения нейтрального электрода.

20.	Индикатор возникновения низкочастотной утечки.

21.	Разъем для подключения кабеля монополярного активного электрода.

22.	Разъемы для подключения кабеля держателя монополярного активного электрода с кнопочным управлением с трехштырьковым разъемом.

!	Внимание!	Используются только совместно с разъемом 21.

23.	Разъемы для подключения кабеля биполярного электрода.

!	Внимание!	Во избежание досрочного выхода из строя аппарата не используйте самодельных кабелей и самодельных разъемов.

Рис. 1.	Лицевая панель аппарата электрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-200-01“Эфа”

5.1	Извлеките аппарат и принадлежности к нему из транспортной упаковки. После транспортировки в зимних или влажных условиях, необходимо выдержать аппарат при комнатной температуре в течение 2 часов.

5.2	Установите аппарат на любую горизонтальную поверхность в удобном месте.

5.3	Продезинфицируйте лицевую панель составом, содержащим 3% раствор перекиси водорода с  добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа “ЛОТОС”.

!	Внимание!	Тампон должен быть тщательно отжат.

Пластину нейтрального электрода протрите дезинфицирующим средством.

5.4	Установите кнопку сетевого выключателя (Кнопка №1 на рис. 1), расположенного на лицевой панели аппарата, в положение "Выкл".

5.5	При помощи входящего в комплект аппарата сетевого шнура подключите аппарат к сети переменного тока 220В 50Гц.

!	Внимание!	Аппарат ЭХВЧ-200-01 "Эфа" снабжен сетевым шнуром с сетевой вилкой европейского типа с выводом защитного заземления. Во избежание поражения электрическим током и появления электрических помех используйте сетевые розетки только европейского типа, снабженные заземлением.

  - Подключите кабель педали к разъему, расположенному на задней стенке аппарата.

5.7	Подключите кабель нейтрального электрода к разъему №18, расположенному на лицевой панели аппарата, и присоедините к кабелю пластину нейтрального электрода.

5.8	Установите кнопку сетевого выключателя (позиция 1 на рис. 1), расположенного на лицевой панели аппарата, в положение "Вкл".

5.9	Стандартные заводские установки аппарата:

Выбран режим «Резание» (Светится индикатор №4) с установленной мощностью 30 Вт (Индикатор №8).

Выбран режим «Коагуляция» (Светится индикатор №13) с установленной мощностью 30 Вт (Индикатор №16).

Индикатор подключения нейтрального электрода (№19) должен светиться зеленым цветом.

!	Внимание!	Красное свечение этого индикатора сигнализирует о несоответствующем подключении нейтрального электрода (обрыве кабеля нейтрального электрода, неисправности нейтрального электрода),  либо об отсутствии нейтрального электрода.

5.10	Нажмите на желтую педаль (активация резания)

Должны светиться индикаторы активации режима резания (№9) и звучать акустический сигнал.

5.11	Нажмите на синюю педаль (активация коагуляции)

Должны светиться индикаторы активации режима коагуляции (№17) и звучать акустический сигнал.

  - Установите кнопку сетевого выключателя (Кнопка №1 на рис. 1), расположенного на лицевой панели аппарата, в положение "Выкл".

  - Отключите нейтральный электрод и кабель нейтрального электрода от аппарата.

  - Проведите дезинфекцию и стерилизацию подключаемых к аппарату аксессуаров.

6.1	Изолируйте пациента от любых электропроводящих предметов, и в первую очередь, от операционного стола. Изоляцией могут служить 2-3 слоя клеёнки, которая должна быть больше операционного стола на 20-30 см. При подкладывании под пациента простыни ее размер должен быть меньше размера изолятора для гарантированного устранения возможности появления электропроводимости между пациентом и другими электропроводящими предметами в случае намокания простыни.

6.2	Подключите кабель нейтрального электрода к нейтральному электроду. Подложите нейтральный электрод под ягодицы пациента. Накладывайте электрод без дополнительных прокладок. Помните, что неправильно установленный электрод может стать причиной ожогов пациента.

!	Внимание!	Будьте осторожны при подключении к пациенту приборов и аппаратов, не приспособленных для совместной работы с электрохирургической аппаратурой.

6.3	Подключите кабель нейтрального электрода к разъему №18 на передней панели аппарата.

6.4	В зависимости от предполагаемого рода воздействия, подключите к гнездам активного (№21) и/или биполярного (№23) электродов соответствующие кабели.

!	Внимание!	Кабели электрохирургических электродов следует располагать таким образом, чтобы исключить их прикасание к пациенту или другим соединительным кабелям. Временно неиспользуемые активные электроды должны храниться изолированно от пациента.

7.1	Включите аппарат, нажав на кнопку №1 (рис. 1).

!	Внимание!	Аппарат автоматически запоминает те режимы работы и те установки, которые Вы использовали последними перед выключением из сети.

  - Установите необходимый режим резания ("Резание мягкое", "Резание" и "Резание с коагуляцией") кнопкой №2 (рис. 1).

  - Установите кнопками №6 и №7 (рис. 1) необходимую выходную мощность в выбранном Вами режиме резания.

!	Внимание!	Если Вы используете аппарат в первый раз, рекомендуется установить минимальную мощность и постепенно увеличивать ее значение до оптимального. Это позволит Вам быстрее и безопаснее освоить возможности аппарата.

7.4	Установите необходимый режим коагуляции ("Коагуляция биполярная", "Коагуляция мягкая" и "Коагуляция") кнопкой №10 (рис. 1)

7.3	Установите кнопками №14 и №15 (рис. 1) необходимую выходную мощность в выбранном Вами режиме коагуляции.

!	Внимание!	Если Вы используете аппарат в первый раз, рекомендуется установить минимальную мощность и постепенно увеличивать ее значение до оптимального. Это позволит Вам быстрее и безопаснее освоить возможности аппарата.

!	Внимание!	При работе в монополярных режимах ВЧ мощность при резании и коагуляции подается на монополярный электрод (разъем №21 рис.1.). Управление осуществляется сдвоенной педалью либо кнопками на держателе электродов (желтая – резание, голубая – коагуляция).

При переходе в режим «Коагуляция биполярная» ВЧ мощность при резании подается на монополярный электрод (разъем №21 рис.1.), а при коагуляции - на биполярный электрод (разъем №23 рис.1.). Управление педалями: желтая – монополярное резание, голубая – биполярная коагуляция. Управление кнопками на держателе электродов: желтая – монополярное резание, голубая – блокирована.

8.1	Перед тем, как обратиться в сервисную службу (или на предприятие-изготовитель) по причине возникновения неполадок в работе аппарата, ознакомьтесь, пожалуйста, с таблицей возможных дефектов и способов их устранения.

| Возможная неисправность, её проявление. | Вероятная причина. | Способ устранения. |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении аппарата не светятся индикаторы выбранных режимов и индикаторы уровня выходной мощности. | - Отсутствие напряжения питания. | - Проверьте качество соединения аппарата с питающей сетью. - Проверьте наличие напряжения в сети. |
| 2. При нажатии на педали не включаются режимы резания и коагуляции. Индикатор "НЧ УТЕЧКА" не светится. Нет звукового сопровождения. | - Не подключена педаль. | - Подсоедините педаль к разъему на задней панели аппарата и зафиксируйте разъем. |
| 3. При нажатии на педаль не включаются режимы резания и коагуляции. Индикатор подключения нейтрального электрода (№19 рис. 1.) светится красным цветом. Звучит сигнал тревоги пока нажата педаль. | - Не присоединён нейтральный электрод. | - Проверьте надёжность крепления нейтрального электрода и правильность присоединения кабеля нейтрального электрода к аппарату. |
| 4. При каждом нажатии на педаль раздается короткий звуковой сигнал, индикатор “НЧ УТЕЧКА” (№20 рис. 1.) светится красным цветом. | - Большой ток низкочастотной утечки в цепи пациента. Аппарат не заземлен, пациент в контакте с заземленным столом. - Оборудование в операционной заземлено в разных точках. | - Проверьте правильность заземления аппарата и остального оборудования. |
| 4. При нажатии на педали индикаторы активации режимов (№9 или №17 рис.1.) и звуковой сигнал включаются, но на активном электроде нет высокочастотной мощности. | - Не подключен кабель активного электрода. - Плохой контакт в разъёме активного электрода. | - Подключите активный электрод к аппарату. - Проверьте контакт между кабелем активного электрода и инструментом и между кабелем и гнездом на лицевой панели аппарата. |

!	Внимание! Все неисправности, не указанные в таблице, могут быть устранены только квалифицированным специалистом службы сервиса или на предприятии-изготовителе.